包件一：自动免疫组化仪

一、采购要求：

1、供应商应在投标文件中：

1.1如实提供与此标书相应的产品,配件及相应整个报价

1.2如实提供其配置清单、技术指标，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明

1.3同意签署失实损失保证

2、若通过有关国家或国际认证

随标书提供FDA或CFDA认证材料

3、装机状况

提供国内医院用户使用名单不低于3家,并提供具体医院名单

4、产品Data Sheet

提供与投标要求相符的中（英）Data Sheet

5、设备名称：自动免疫组化仪

6、数量：1套

7、设备用途：用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测使用

二、主要技术及系统概述：

★1、全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交等

★2、单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加

3、可根据免疫组化检测ALK等指标结果指导临床靶向药物用药

4、玻片处理能力：≥30张玻片/循环

★5、每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能

6、试剂均匀覆盖并充分混合试剂，每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发

7、具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂

8、模块化结构，具备升级功能

9、具有数据储存、打印功能和质量控制系统

三、备件、专用工具、资料及其它

1、备件

1.1如有备件，随机提供一套标准备件包，并列出清单及单价

1.2为保正设备正常运行，应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期

2、专用工具

2.1如有专用工具，应向院方提供设备维护的专用工具

3、资料

3.1提供操作手册一套

3.2提供设备的运行、安装、使用环境要求

4、技术服务

4.1供货时间：合同签定后 2 个月内

4.2在货物到达使用单位后，应在7天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用

4.3设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。院方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校准

4.4在中国境内有相应的零配件保税库，并出具证明文件

4.5中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件

4.6保修期≥5年，保修期后永久维修

4.7提供24小时维修联络方法，接到报修后4小时到达现场

5、其他

5.1提供设备相关耗材及试剂明细及价格

四、技术培训要求

1、现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

2、集中培训：根据设备要求，提供使用和维修技术人员培训