包件二：液基细胞制片染色机

一、采购要求：

1、供应商应在投标文件中：

1.1如实提供与此标书相应的产品,配件及相应整个报价

1.2如实提供其配置清单、技术指标，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明

1.3同意签署失实损失保证

2、若通过有关国家或国际认证

随标书提供FDA或CFDA认证材料

3、装机状况

提供国内医院用户使用名单不低于3家,并提供具体医院名单

4、产品Data Sheet

提供与投标要求相符的中（英）Data Sheet

5、设备名称：液基细胞制片染色机

6、数量：1套

7、设备用途：用于妇科液基细胞学检测等疾病的临床诊断和治疗使用

二、主要技术及系统概述：

1、设备开机自检，对于不同类型样本可选择不同程序制备，适用于所有脱落细胞的病理制片

★2、沉降式制片原理，保证细胞的原有形态，不被挤压变形

3、每份细胞学标本使用独立耗材完成制片及染色，不产生交叉污染

4、所有样本制片过程标准流程化，制片染色过程无需人工干预，制片染色一体化完成，无需额外染色机或缸染步骤

5、可进行单张或批量式制片，同时制片并完成染色≥48张，每天处理量≥360张

6、制成玻片的阅片直径≤13mm，玻片上采集的细胞量可达8000-20000个

7、一份标本可重复制成均一稳定质量的样片≥8张

8、制成的样片后续可接配玻片扫描影像分析系统进行计算机辅助扫描阅片

9、配套耗材样本保存液常温保存≥4周，冷藏保存≥6个月，可兼容免疫组化染色（P16，Ki67）、分子诊断（HPV）等进一步检测

三、备件、专用工具、资料及其它

1、备件

1.1如有备件，随机提供一套标准备件包，并列出清单及单价

1.2为保正设备正常运行，应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期

2、专用工具

2.1如有专用工具，应向院方提供设备维护的专用工具

3、资料

3.1提供操作手册一套

3.2提供设备的运行、安装、使用环境要求

4、技术服务

4.1供货时间：合同签定后 2 个月内

4.2在货物到达使用单位后，应在7天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用

4.3设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。院方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校准

4.4在中国境内有相应的零配件保税库，并出具证明文件

4.5中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件

4.6保修期≥2年，保修期后永久维修

4.7提供24小时维修联络方法，接到报修后4小时到达现场

5、其他

5.1提供设备相关耗材及试剂明细及价格

四、技术培训要求

1、现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

2、集中培训：根据设备要求，提供使用和维修技术人员培训