包件三：DNA定量分析系统

一、采购要求：

1、供应商应在投标文件中：

1.1如实提供与此标书相应的产品,配件及相应整个报价

1.2如实提供其配置清单、技术指标，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明

1.3同意签署失实损失保证

2、若通过有关国家或国际认证

随标书提供FDA或CFDA认证材料

3、装机状况

提供国内医院用户使用名单不低于3家,并提供具体医院名单

4、产品Data Sheet

提供与投标要求相符的中（英）Data Sheet

5、设备名称：DNA定量分析系统

6、数量：1套

7、设备用途：用于DNA细胞学病理诊断使用

二、主要技术及系统概述：

1、具有多种细胞标本的定性及定量检测功能，如涂片、甩片、滴片等；可用于宫颈样本、胸腹水样本、手术残端印片样本等的分析处理

★2、扫描过程自动化，可自动控制、自动聚焦、自动生成图文一体报告等

★3、自动分类上皮细胞，淋巴细胞，中性粒细胞，杂质等,并对上述细胞的近千种特征参数进行定量测量与分析

4、染色方法：Feulgen 染细胞核、EA36 或伊红染细胞胞浆等

5、扫描参数设置：扫描区域、扫描细胞数量、扫描时间等

6、全视野扫描时间≤5min；典型扫描时间约为 ≤3min

7.1  UIS(万能无限远)光学系统

7.2  无限远平场消色差物镜；倍率≥10X，通量≥0.40

7.3  内置式投射科勒式照明

8.1  玻片装载量：≥4 片

★8.2  定位精度 X/Y≤10um；Z 轴聚焦定位精度≤0.2um

8.3  X/Y 轴行程范围≥玻片全程；Z 轴范围≥显微镜全程

9、图像采集：彩色  像素≥200 万，实际精度分辨率≤0.3μm

10、电脑配置：CPU≥I7；内存≥8G；固态硬盘≥128G，机械硬盘≥1T

11、具有远程网络质量控制功能

三、备件、专用工具、资料及其它

1、备件

1.1如有备件，随机提供一套标准备件包，并列出清单及单价

1.2为保正设备正常运行，应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期

2、专用工具

2.1如有专用工具，应向院方提供设备维护的专用工具

3、资料

3.1提供操作手册一套

3.2提供设备的运行、安装、使用环境要求

4、技术服务

4.1供货时间：合同签定后 2 个月内

4.2在货物到达使用单位后，应在7天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用

4.3设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。院方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校准

4.4在中国境内有相应的零配件保税库，并出具证明文件

4.5中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件

4.6保修期≥5年，保修期后永久维修

4.7提供24小时维修联络方法，接到报修后4小时到达现场

5、其他

5.1提供设备相关耗材及试剂明细及价格

四、技术培训要求

1、现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

2、集中培训：根据设备要求，提供使用和维修技术人员培训